Method Comparison Tool

Användarmanual

Metodjämförelse och precisionsvärdering

för klinisk kemi och klinisk mikrobiologi

Passing–Bablok  ·  Deming  ·  Bland–Altman

Konfusionsmatris  ·  CLSI EP15-A3

# Innehåll

# 1. Introduktion

Method Comparison Tool är ett webbaserat verktyg för att jämföra två analysmetoder mot varandra och för att värdera en metods precision. Verktyget är utvecklat för laboratoriepersonal inom klinisk kemi och klinisk mikrobiologi och kräver inga förkunskaper i statistik eller programmering.

Programmet innehåller fyra separata analyser som alla följer internationellt vedertagna riktlinjer (CLSI och EUCAST). Samtliga beräkningar har validerats mot publicerade referensexempel.

## 1.1 När använder man vilken analys?

| Frågeställning | Välj analys |
| --- | --- |
| Ger den nya metoden samma värden som den gamla? Finns systematiskt fel? | Passing–Bablok eller Deming |
| Hur stor är skillnaden mellan metoderna i absoluta tal, och hur varierar den över mätområdet? | Bland–Altman (visas automatiskt tillsammans med regressionen) |
| Stämmer zondiametrarna överens mellan två avläsningsmetoder vid resistensbestämning? | Konfusionsmatris |
| Hur bra repeterbarhet och total imprecision har metoden? | Precision (EP15-A3) |

## 1.2 Kort om de statistiska metoderna

Passing–Bablok är en icke-parametrisk regressionsmetod. Den förutsätter inte normalfördelade fel och är okänslig för extremvärden, vilket gör den robust. Den är förstahandsvalet vid metodjämförelse och krävs av flertalet tidskrifter inom klinisk kemi.

Deming-regression tar hänsyn till att mätfel finns i båda metoderna, till skillnad från vanlig linjär regression som antar att referensmetoden är felfri. Viktad Deming används när mätosäkerheten är proportionell mot koncentrationen, vilket är vanligt i klinisk kemi.

Bland–Altman visar skillnaden mellan metoderna mot deras medelvärde. Den svarar på frågan hur mycket metoderna kan skilja sig åt i praktiken, uttryckt som systematiskt fel (bias) och överensstämmelsegränser.

Konfusionsmatrisen är en rutnätsfigur för zondiametrar vid diskdiffusion. Den visar hur ofta två avläsningsmetoder ger exakt samma millimetervärde och hur ofta de leder till olika SIR-kategorisering.

Precisionsvärdering enligt CLSI EP15-A3 skiljer på repeterbarhet inom serie och total imprecision inom laboratoriet, det vill säga inklusive variationen mellan dagar.

# 2. Komma igång

## 2.1 Starta programmet

Programmet nås via webbläsare. Om det körs lokalt på din dator startas det genom att öppna en terminal i programmappen och skriva:

streamlit run app.py

Programmet öppnas därefter automatiskt i webbläsaren. Om det körs på en server räcker det att öppna den adress som laboratoriet tillhandahållit.

## 2.2 Programmets uppbyggnad

Fönstret är uppdelat i två delar. Till vänster finns menyn där du väljer analys, laddar upp data och ställer in alternativ. Till höger visas resultat, diagram och nedladdningsknappar.

Menyn är numrerad och följer arbetsgången uppifrån och ned:

- ① Välj analys — bestämmer vilken statistisk metod som ska användas

- ② Ladda data — filuppladdning eller inklistring

- ③ Namnge metoder — namnen används som axeletiketter i diagrammen

- ④ Diagraminställningar — decimaler, färger, titlar, axelgränser

Bra att veta Inställningar som ändras i menyn slår igenom direkt utan att analysen behöver köras om. Knappen Återställ alla inställningar längst ned i menyn nollställer alla val men behåller uppladdad fil. Programmet sparar ingen data mellan sessioner. Ladda ned dina resultat innan du stänger fönstret.

# 3. Dataformat

Programmet läser Excel-filer (.xlsx, .xls) och textfiler (.csv). Data kan också klistras in direkt från Excel.

## 3.1 Decimaltecken

Både komma och punkt accepteras som decimaltecken. Svenska filer med kommadecimal fungerar utan konvertering. Alla resultat och alla nedladdade filer använder komma som decimaltecken.

## 3.2 Format A — en fil med två kolumner

Det enklaste formatet. Varje rad är ett prov, en kolumn per metod. Ytterligare kolumner får finnas och kan användas för att filtrera raderna.

| Art | Referensmetod (mm) | Ny metod (mm) |
| --- | --- | --- |
| E. coli | 18 | 19 |
| E. coli | 20 | 20 |
| K. pneumoniae | 22 | 23 |
| S. aureus | 24 | 25 |

Om filen innehåller en textkolumn som Art eller Antibiotikum visas automatiskt ett filter där du kan välja vilka rader som ska ingå i analysen.

## 3.3 Format B — två filer i långt format

Används när laboratoriesystemet exporterar en rad per analys. Ladda upp en fil per metod. Programmet matchar raderna på prov-ID och analys.

| Prov-ID | Analys | Resultat |
| --- | --- | --- |
| S001 | Amoxicillin | 18,0 |
| S001 | Ampicillin | 22,5 |
| S002 | Amoxicillin | 20,0 |
| S003 | Amoxicillin | 15,0 |

Efter matchningen visas hur många prov som hittades i båda filerna och hur många som bara fanns i den ena. Prov som saknar motsvarighet utesluts ur beräkningen men redovisas i den nedladdningsbara Excel-filen.

Om alla rader gäller samma analys Välj N/A i rutan Analys. Programmet behandlar då alla rader som en och samma analys och du behöver inte välja analyt.

## 3.4 Format C — precisionsdata

För precisionsvärdering finns två alternativ.

### Brett format — en kolumn per dag

Varje kolumn är en dag, varje rad en replikatmätning. Kolumnrubrikerna blir dagbeteckningar.

| Dag 1 | Dag 2 | Dag 3 | Dag 4 | Dag 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2,015 | 2,019 | 2,025 | 1,972 | 1,981 |
| 2,013 | 2,002 | 1,959 | 1,950 | 1,956 |
| 1,963 | 1,979 | 2,000 | 1,973 | 1,957 |
| 2,001 | 2,010 | 1,988 | 1,965 | 1,970 |
| 1,998 | 1,995 | 2,005 | 1,980 | 1,975 |

### Långt format — sök på prov-ID

Används när alla mätningar ligger i en lång lista. Du väljer prov-ID och programmet hämtar alla resultat för det provet. Har filen en datumkolumn bör du gruppera efter den; annars delas resultaten upp i grupper om ett valt antal per dag.

| Prov-ID | Analys | Datum | Resultat |
| --- | --- | --- | --- |
| QC-Hög | FT4 | 2026-03-02 | 19,8 |
| QC-Hög | FT4 | 2026-03-02 | 20,1 |
| QC-Hög | FT4 | 2026-03-03 | 19,9 |
| QC-Hög | FT4 | 2026-03-03 | 20,3 |

Viktigt om dagindelning Gruppera alltid efter datumkolumn när en sådan finns. Om du i stället delar upp efter ett fast antal per dag och antalet inte stämmer med verkligheten hamnar mätningar från olika dagar i samma grupp. Detta gör att variationen mellan dagar underskattas och den totala imprecisionen blir för låg.

# 4. Passing–Bablok-regression

Passing–Bablok är förstahandsvalet vid metodjämförelse. Metoden beräknar lutning och intercept utifrån medianen av alla parvisa lutningar mellan datapunkterna. Den förutsätter varken normalfördelning eller att någon av metoderna är felfri, och enstaka extremvärden påverkar inte resultatet nämnvärt.

## 4.1 Gör så här

- Välj Passing–Bablok under ① Välj analys.

- Ladda upp din fil under ② Ladda data och peka ut vilka kolumner som innehåller referensmetod respektive ny metod.

- Skriv metodernas namn under ③ Namnge metoder. Namnen används som axeletiketter.

- Klicka på Analysera.

## 4.2 Tolkning av resultatet

| Storhet | Betydelse | Ingen skillnad mellan metoderna om |
| --- | --- | --- |
| Lutning (slope) | Proportionellt fel. Anger om den nya metoden ger systematiskt högre eller lägre värden ju högre koncentrationen är. | 95 % KI innehåller 1,0 |
| Intercept | Konstant fel. Anger en förskjutning som är lika stor i hela mätområdet. | 95 % KI innehåller 0 |
| R² | Andel av variationen som förklaras av sambandet. Säger inget om systematiskt fel. | — |

Tolkningsexempel Lutning 1,02 med 95 % KI 0,98–1,06 innehåller 1,0 → inget påvisat proportionellt fel. Intercept −0,14 med 95 % KI −0,67–0,23 innehåller 0 → inget påvisat konstant fel. Slutsats: metoderna kan anses likvärdiga inom studiens mätområde.

Observera att ett konfidensintervall som innehåller 1,0 respektive 0 innebär att man inte kunnat påvisa något systematiskt fel. Det är inte samma sak som att bevisa att skillnaden är noll. Vid få prov blir intervallen breda och analysen får låg känslighet.

Rekommenderat antal prov CLSI EP09 rekommenderar minst 40 patientprov jämnt fördelade över hela mätområdet. Programmet kräver tekniskt minst 3 prov, men resultat från färre än 20 prov bör tolkas med stor försiktighet.

# 5. Deming-regression

Deming-regression tar hänsyn till mätfel i båda metoderna. Den används när man vill väga in metodernas kända imprecision, eller när materialet är litet och man accepterar antagandet om normalfördelade fel.

## 5.1 Val av felkvot λ

Felkvoten λ anger förhållandet mellan metodernas felvarianser, λ = Var(y) / Var(x).

- λ = 1 betyder att båda metoderna har lika stor imprecision. Detta är standardvalet och ger ortogonal regression.

- Har metoderna olika imprecision beräknas λ som (CV för ny metod / CV för referensmetod)², där CV hämtas från precisionsvärderingen.

## 5.2 Oviktad eller viktad Deming

| Variant | Antagande | Använd när |
| --- | --- | --- |
| Oviktad (grundinställning) | Konstant absolut mätosäkerhet i hela mätområdet | Mätområdet är smalt, eller osäkerheten är ungefär lika stor vid låga och höga värden |
| Viktad | Mätosäkerheten är proportionell mot koncentrationen (konstant CV) | Mätområdet spänner över flera tiopotenser — vanligt i klinisk kemi |

Viktad Deming enligt Linnet (1990) viktar varje punkt med 1/(x² + y²/λ). Vikterna gör att låga värden inte får oproportionerligt stort inflytande.

Lutning och intercept tolkas på exakt samma sätt som för Passing–Bablok.

# 6. Bland–Altman-diagram

Bland–Altman-diagrammet visas automatiskt bredvid regressionsdiagrammet. Det kompletterar regressionen genom att svara på en annan fråga: hur mycket kan de två metoderna skilja sig åt för ett enskilt prov?

## 6.1 Så läser du diagrammet

- X-axeln visar medelvärdet av de två metodernas resultat, det vill säga bästa skattningen av det sanna värdet.

- Y-axeln visar skillnaden mellan metoderna.

- Den heldragna linjen är systematiskt fel (bias), alltså medelskillnaden.

- De streckade linjerna är överensstämmelsegränserna, bias ± 1,96 SD. Cirka 95 % av alla skillnader förväntas ligga inom dessa.

## 6.2 Absolut eller procentuell skillnad

I menyn kan du välja att visa skillnaden i procent av medelvärdet i stället för i absoluta enheter. Procentuell skillnad är att föredra när mätosäkerheten är proportionell mot koncentrationen, eftersom spridningen då blir jämn över hela mätområdet.

## 6.3 Vad man bör titta efter

| Mönster i diagrammet | Tolkning |
| --- | --- |
| Punkterna ligger jämnt fördelade runt noll | Inget systematiskt fel |
| Hela punktmolnet ligger förskjutet från noll | Konstant systematiskt fel |
| Spridningen ökar mot höger | Proportionell mätosäkerhet — överväg procentuell skillnad |
| Punkterna lutar uppåt eller nedåt | Proportionellt fel — skillnaden beror på koncentrationen |

Bedömning av överensstämmelsegränserna Statistiken avgör inte om metoderna är utbytbara. Det gör den kliniska frågeställningen. Jämför överensstämmelsegränserna med den största skillnad som är kliniskt acceptabel för analyten, exempelvis utifrån biologisk variation eller beslutsgränser.

# 7. Konfusionsmatris för zondiametrar

Konfusionsmatrisen används inom klinisk mikrobiologi för att jämföra två sätt att avläsa zondiametrar vid diskdiffusion, exempelvis manuell linjal mot automatisk avläsare.

## 7.1 Så läser du matrisen

Varje ruta motsvarar en kombination av referensmetodens millimetervärde (vågrät axel) och den nya metodens värde (lodrät axel). Siffran i rutan är antalet isolat med just den kombinationen.

Färgen anger avståndet från diagonalen, inte antalet isolat:

- Mörkast färg — exakt samma millimetervärde med båda metoderna

- Mellanmörk — 1 mm skillnad

- Ljus — 2 mm skillnad

- Vit — utanför det valda färgbandet

Totala antalet isolat visas som n utanför diagramramen.

## 7.2 Brytpunkter

Under ④ Brytpunkter anger du S- och R-gränserna för varje metod. Programmet klassificerar därefter varje isolat som S, I eller R och beräknar kategoriöverensstämmelse och feltyper. Både EUCAST och CLSI kan väljas.

## 7.3 Måtten

| Mått | Definition | Nämnare |
| --- | --- | --- |
| Essential agreement ±1 mm | Andel isolat där metoderna skiljer högst 1 mm | Alla isolat |
| Essential agreement ±2 mm | Andel isolat där metoderna skiljer högst 2 mm | Alla isolat |
| Kategoriöverensstämmelse (CA) | Andel isolat som får samma SIR-kategori med båda metoderna | Alla isolat |
| Mycket allvarligt fel (VME) | Falsk känslighet. Referensmetoden anger R, nya metoden anger S. | Antal R-isolat |
| Allvarligt fel (ME) | Falsk resistens. Referensmetoden anger S, nya metoden anger R. | Antal S-isolat |
| Mindre fel (mE) | Övriga avvikelser, det vill säga sådana som berör kategorin I | Alla isolat |

Varför VME är det allvarligaste felet Vid mycket allvarligt fel rapporteras ett resistent isolat som känsligt. Patienten kan då få ett antibiotikum som inte har effekt. Vid allvarligt fel rapporteras ett känsligt isolat som resistent. Det leder till onödigt bredspektrumval, men är kliniskt mindre farligt. Därför är gränsvärdet för VME strängare än för ME.

## 7.4 Acceptanskriterier

| Mått | EUCAST | CLSI |
| --- | --- | --- |
| Essential agreement ±2 mm | ≥ 90 % | ≥ 90 % |
| Kategoriöverensstämmelse | ≥ 90 % | ≥ 90 % |
| Mycket allvarligt fel (VME) | ≤ 3 % av R-isolaten | ≤ 1,5 % av R-isolaten |
| Allvarligt fel (ME) | ≤ 3 % av S-isolaten | ≤ 3 % av S-isolaten |

# 8. Precisionsvärdering enligt CLSI EP15-A3

Precisionsvärdering används för att verifiera att en metod uppfyller tillverkarens angivna imprecision, eller för att fastställa laboratoriets egen imprecision. Analysen skiljer på två komponenter.

## 8.1 De två precisionsmåtten

| Mått | Vad det mäter | Engelsk term |
| --- | --- | --- |
| Repeterbarhet (Sr) | Variationen mellan replikat analyserade i samma serie, samma dag, av samma person | Within-run precision, repeatability |
| Total imprecision (Sl) | All variation inom laboratoriet, inklusive variationen mellan dagar. Alltid större än eller lika med repeterbarheten. | Within-laboratory precision |

Båda redovisas som standardavvikelse (SD) och variationskoefficient (CV %). CV är oftast det som rapporteras eftersom det är oberoende av koncentrationsnivå.

## 8.2 Försöksuppläggning

CLSI EP15-A3 rekommenderar 5 replikat per dag under 5 dagar, på minst två koncentrationsnivåer. Programmet klarar minst 2 replikat under minst 2 dagar, men färre mätningar ger mer osäkra skattningar.

## 8.3 Verifiering mot tillverkarens påstående

Om du fyller i tillverkarens angivna SD-värden utför programmet ett chi-tvåtest och beräknar ett verifieringsvärde. Metoden är godkänd om den uppmätta standardavvikelsen är lika med eller lägre än verifieringsvärdet.

Verifieringsvärdet är alltid något högre än tillverkarens påstående. Det beror på att ett begränsat antal mätningar ger en osäker skattning, och testet tar hänsyn till denna osäkerhet.

## 8.4 När de två CV-värdena blir identiska

Ibland visar programmet exakt samma CV för repeterbarhet och total imprecision. Detta är korrekt och inget fel.

Förklaringen är att variationen mellan dagarnas medelvärden kan bli mindre än vad slumpen inom serien i sig ger upphov till. Variansbidraget mellan dagar skattas då till ett negativt tal, vilket enligt EP15-A3 sätts till noll. Den totala imprecisionen blir då lika med repeterbarheten.

I praktiken betyder det att ingen mätbar dag-till-dag-variation kunnat påvisas. Kontrollera att dagindelningen är korrekt — om mätningar från olika dagar av misstag grupperats ihop försvinner dageffekten.

Kontrollera alltid dagindelningen Använd alternativet Gruppera efter datumkolumn när filen innehåller ett datum. Delar du i stället upp efter ett fast antal per dag måste antalet stämma exakt med hur många replikat som verkligen kördes per dag. Antalet replikat per dag kan skilja sig mellan olika analyter i samma fil.

## 8.5 Enkel sammanslagen beräkning

Under de två CLSI-måtten visar programmet ett tredje värde: en enkel sammanslagen beräkning där alla mätningar behandlas som ett enda material. Standardavvikelsen beräknas då på vanligt sätt över samtliga resultat, utan hänsyn till vilken dag varje mätning gjordes.

Denna metod är erkänd och beskrivs i litteraturen som den förenklade ansatsen, till skillnad från den detaljerade ansatsen som bygger på variansanalys (ANOVA). Den förenklade metoden förutsätter att alla dagar innehåller lika många replikat.

### Varför skiljer sig värdena åt?

De två beräkningssätten mäter inte riktigt samma sak. Sambandet mellan dem är exakt känt:

s²(sammanslagen)  =  Sr²  +  [ (D−1)·n / (D·n−1) ]  ×  Sb²

Faktorn inom hakparentes är alltid mindre än 1. Det innebär att den sammanslagna beräkningen krymper bidraget från variationen mellan dagar och därmed underskattar den totala imprecisionen när en verklig dageffekt finns.

| Försöksuppläggning | Andel av dagvariationen som går förlorad |
| --- | --- |
| 5 dagar × 3 replikat | 14 % |
| 5 dagar × 5 replikat (EP15-A3) | 17 % |
| 5 dagar × 9 replikat | 18 % |
| 20 dagar × 2 replikat | 3 % |

Förlusten blir mindre ju fler dagar försöket omfattar. Vid det korta femdagarsupplägg som EP15-A3 rekommenderar är skillnaden som störst.

### Vilket värde ska rapporteras?

| Situation | Rapportera |
| --- | --- |
| Metodvalidering och verifiering mot tillverkarens påstående | CLSI-värdet (total imprecision enligt EP15-A3) |
| Jämförelse med en källa som använt den förenklade metoden | Den sammanslagna beräkningen, tydligt märkt som sådan |
| Osäker på vilket som avses | CLSI-värdet — det är den etablerade standarden i ackrediterad verksamhet |

Sammanfattning Finns ingen mätbar dageffekt ligger de två värdena mycket nära varandra. Finns en verklig dageffekt blir det sammanslagna värdet lägre än CLSI-värdet. Det sammanslagna värdet ska aldrig användas för att visa att en metod klarar ett precisionskrav, eftersom det systematiskt underskattar imprecisionen. Programmet visar båda värdena så att du kan redovisa rätt siffra för rätt ändamål.

# 9. Att utesluta enskilda mätpunkter

I regressionsanalyserna kan du utesluta enskilda punkter direkt i diagrammet. Klicka på en punkt, eller dra en ruta eller lasso runt flera punkter. Punkterna försvinner ur båda diagrammen och samtliga beräkningar uppdateras omedelbart.

Under diagrammen finns listan Uteslutna punkter där du ser vilka punkter som tagits bort. Där kan du också lägga till eller återställa punkter manuellt, eller återställa alla på en gång.

Uteslutning ska motiveras En punkt bör uteslutas endast när det finns en dokumenterad orsak, till exempel felaktig provhantering, känd analysstörning eller inmatningsfel. Att ta bort punkter enbart för att de ligger långt från linjen är inte vetenskapligt godtagbart och leder till för snäva konfidensintervall. Redovisa alltid antalet uteslutna punkter och skälet i valideringsrapporten. Den nedladdade Excel-filen märker varje matchat par som Included eller Excluded.

# 10. Exportera resultat

## 10.1 Diagram

Diagram laddas ned som PNG eller SVG. Upplösningen väljs i menyn och bildens storlek beräknas automatiskt så att diagrammet får samma fysiska mått oavsett upplösning.

| Upplösning | Användning |
| --- | --- |
| 150 dpi | Skärmvisning och utkast |
| 300 dpi | Rapporter, PowerPoint och de flesta tidskrifter |
| 600 dpi | Tryck och tidskrifter med höga krav |

SVG är ett vektorformat som kan förstoras obegränsat utan kvalitetsförlust. Infoga det i Word via Infoga → Bilder.

## 10.2 Datafiler

| Fil | Innehåll |
| --- | --- |
| Resultat-CSV | Alla beräknade storheter med konfidensintervall samt antal uteslutna punkter |
| Matchade par (Excel) | Blad 1: matchade par med status Included eller Excluded. Blad 2 och 3: prov som endast fanns i den ena filen |
| Matris-CSV | Konfusionsmatrisens antalssiffror |
| Precisionstabell (CSV) | Tabell i tidskriftsformat med dagar som rader, replikat och statistik som kolumner. Innehåller både CLSI-måtten och den sammanslagna beräkningen |
| Precision (Excel) | Rådata med dagmärkning samt sammanfattning av samtliga precisionsmått |
| HTML-rapport | Fristående fil med båda diagrammen och en resultattabell |

CSV-filer och svenska Excel Alla CSV-filer är semikolonseparerade och använder komma som decimaltecken. De öppnas därför direkt i svensk Excel utan importdialog. Talen kommer in som text för att decimalkommat ska visas exakt. Behöver du räkna på en kolumn: markera den och välj Data → Text till kolumner → Slutför.

Om HTML-rapporten HTML-rapporten är en ögonblicksbild. Diagrammen går att zooma och panorera, men inga värden räknas om i filen. Gör klart alla uteslutningar i programmet innan du laddar ned rapporten.

# 11. Felsökning

| Problem | Trolig orsak och åtgärd |
| --- | --- |
| Första raden i filen saknas i analysen | Filen saknar rubrikrad. Välj Ingen rubrik så att första raden behandlas som data. Kolumnerna får då namnen Kolumn 1, Kolumn 2 och så vidare. |
| Inga matchade par hittas mellan två filer | Kontrollera att rätt kolumn valts som Prov-ID i båda filerna och att prov-ID skrivs på exakt samma sätt. Kontrollera även att vald analyt finns i båda filerna. |
| Kolumnerna heter 0, 1, 2 i stället för riktiga namn | Filen lästes utan rubrikrad. Byt till Ja (första raden). |
| Repeterbarhet och total imprecision blir identiska | Ingen mätbar variation mellan dagar. Se avsnitt 8.4 och kontrollera dagindelningen. |
| Uteslutna punkter återställs oväntat | Uteslutningar nollställs när du klickar Analysera på nytt eller laddar in data med annat antal punkter. |
| Analysen körs inte trots att data laddats | Klicka på knappen Analysera. Regressionsanalyserna startar inte automatiskt. |
| CSV-filen ser felaktig ut i Excel | Filen ska öppnas i Excel utan importdialog. Om texten hamnar i en enda kolumn, kontrollera att Excel har svenska som listformat. |

# 12. Referenser

Passing H, Bablok W. A new biometrical procedure for testing the equality of measurements from two different analytical methods. J Clin Chem Clin Biochem. 1983;21(11):709–720.

Linnet K. Estimation of the linear relationship between the measurements of two methods with proportional errors. Stat Med. 1990;9(12):1463–1473.

Bland JM, Altman DG. Statistical methods for assessing agreement between two methods of clinical measurement. Lancet. 1986;327(8476):307–310.

Chesher D. Evaluating assay precision. Clin Biochem Rev. 2008;29(Suppl i):S23–S26.

CLSI EP15-A3. User Verification of Precision and Estimation of Bias; Approved Guideline — Third Edition. Wayne, PA: Clinical and Laboratory Standards Institute; 2014.

Simundic AM et al. Are your laboratory data reproducible? The critical role of imprecision from replicate measurements to clinical decision-making. Ann Lab Med. 2025.

CLSI EP09c. Measurement Procedure Comparison and Bias Estimation Using Patient Samples. Wayne, PA: Clinical and Laboratory Standards Institute; 2018.

CLSI M52. Verification of Commercial Microbial Identification and Antimicrobial Susceptibility Testing Systems. Wayne, PA: Clinical and Laboratory Standards Institute; 2015.

EUCAST. Disk Diffusion Method for Antimicrobial Susceptibility Testing, Implementation Guide version 10.0. 2023.

Validering av beräkningarna Precisionsberäkningarna är kontrollerade mot det räkneexempel som publicerats av Chesher (2008) och återger samtliga publicerade delresultat exakt. Bland–Altman är kontrollerad mot originalarbetets PEFR-material (Bland & Altman 1986). Deming är kontrollerad mot den analytiska lösningen samt mot ortogonal regression beräknad med singulärvärdesuppdelning. Passing–Bablok är kontrollerad mot en oberoende implementation av den publicerade algoritmen.